Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-100

Цена 67000р.

Электрохирургический аппарат ЭХВЧ-02 (ЭС-100) предназначен для резания мягких тканей моноактивным способом и коагуляции кровеносных сосудов моноактивным способом током высокой частоты при проведении хирургических операций в стационарных и передвижных операционных с температурой окружающей среды от -10 до +40С и влажностью до 90%.

Технические данные аппарата электрохирургического ЭХВЧ-100

| Максимальная выходная мощность на оптимальной нагрузке в режимах не менее, Вт |  |
| --- | --- |
| - резания | 100 |
| - коагуляции | 50 |
| Минимальная выходная мощность на оптимальной нагрузке и в режимах, не более, Вт |  |
| - резания | 10 |
| - коагуляции | 8 |
| Диапазон нагрузок, Ом | 50-1000 |
| Оптимальная нагрузка, Ом | 300 +/-5% |
| В аппарате обеспечивается автоматическое отключение тока ВЧ | При нарушении цепи заземления и пассивного электрода |
| Основная частота, кгц | 1760 +/-2,5% |
| Частота амплитудно-модулированных импульсов в режиме коагуляции, кгц | 22 +/-7,5% |
| Скважность | 2,5 +/-0,5 |
| Глубина модуляции, % | 80-100 |
| Время непрерывной работы аппарата, час | 12 |
| Режим работы: |  |
| - время воздействия ВЧ током, мин | 2 |
| - время паузы | 2 |
| Время готовности аппарата к работе после включения переключателя "СЕТЬ", сек | 30 |
| Масса аппарата, кг | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 508х356х175 |

Содержание драгоценных материалов:
золота - 0,5104 г
серебра - 12, 8481 г